# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ТеХНИЧЕСКА СПецификация

за доставка, монтаж, калибриране и пускане в експлоатация на газанализаторно оборудване за нуждите на инсинератора при пудоос

Инсинератора за изгаряне на опасни болнични отпадъци е въведен в експлоатация през 2003г.Неизменна част от неговото оборудване и технологичен процес е газ -анализаторната апаратура ,която се състои от две части:

1. Газ-анализаторен модул за измерване (електронен блок) за регистриране на съдържанието на О2 и СО в димнините газове от процеса на горене в пещта,с пряк контрол и въздействие върху целият технологичен процес

2. Газ-анализаторен шкаф със система за пробовземане и подготовка на пробата,  (подгреваема керамична сонда, импулсна линия,перисталтична помпа,топлообменник,датчици за влажност).

В тази връзка трябва да бъде доставено ново оборудване,което да се монтира ,изпита и настрои към съществуващите параметри и технологични изисквания за работа на пещта.

спецификация

Газ-анализаторен шкаф със система за пробовземане и подготовка на пробата,

- Шкаф: с предна врата,

- Размери: 800 х 2000 х 600 (Ш х В х Д)

- Тегло: 250 kg

- Защита IP 54, за монтаж в невзривоопасни зони

- Работни условия: +5 .. +35 ̊С

- Температурен контролер за пробовземната линия

- Алармени изходи

- Захранване 230 V, 50 Hz

- Външни релета и кабелен терминал

- Охладител ECP-1000G

-     Помпи, клапани и компоненти на пробоподготовката

Газ-анализаторен модул за измерване на:

- CO: 0-1000 ppm, NDIR Cross Flow Modulation

- O2: 0-25 %vol. PMA с използване на околен въздух за референтен газ

-     Изходен сигнал: 4-20 mA (max. 750 Ω)

- 	Повторяемост: по-добра от 0,5% от пълната скала

- 	Zero drift: по-добър от 1% от пълната скала на седмица

-	Span drift: по-добър от 2% от пълната скала на седмица

-	Линейност: по-добра от 1% от пълната скала

-	Време на реакция: по-малко от 60 сек.

-	Време на затопляне за измерване: 30 мин.

-	Време на затопляне за калибровка: 120 мин.

-	Дебит на пробата: 0,5л…3л/мин. вкл. байпас

-	Дигитален дисплей: в ppm; %; mg/m3

Съд за събиране на кондензат,

Тръба за съда

Сензор LA 5 за аларма при препълване на съда

Консумативи за 1 год. редовна работа.

Предложението трябва да е съвместимо със съществуващата система за анализ, контрол и управление на горивния процес.

Съществуващата система може да се огледа на площадката на Инсинератора на адрес:

София1431,

ул.,,Св.ГеоргиСофийски‘‘№ на територията на УМБАЛ Александровска

Изготвил:

Инж.Ив.Маркова

КИП и А-Дирекция,,НСД“-ПУДООС

| № | Наименование | Технически характеристики | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Електронен блок-газанализатор за измерване съдържанието на СО и О2 в димните газове | CO–0-1000ppm; O2-0-25;захранване AC220-240V,50/60Hz Аналогави изходи DC0-1VилиDC4-20m, RS-232; LCD-дисплей, съвместим с действащата система за контрол и управление на технологичния процес. | 1бр. |  |
| 2. | Пробовземане и газоподготовка |  |  |  |
| 2.1 | Керамичен филтърен елемент за пробовземна сонда | 2µm | 2 бр. |  |
| 2.2 | Уплътнения за филтърен елемент | температура от180C°-1600C° | 2 бр. |  |
| 2.3 | О-пръстени за пробовземна сонда | температура от180C°-1600C° | 2 бр. |  |
| 2.4 | Гарнитури за пробовземна сонда | температура от180C°-1600C° | 2 бр. |  |
| 2.5 | Уплътненияза пробовземна сонда | 94,00х3,00 | 2 бр. |  |
| 2.6 | Гарнитура за фланец DN65PN6 | DN65PN6 | 1 бр. |  |
| 2.7 | Капак за филтърно отделение за пробовземна сонда (с включен О-пръстен и уплътнения) | от180C°-1600C°); | 1бр. |  |
| 2.8 | Адаптер за предна част за пробовземна сонда (с включен О- пръстен | от180C°-1600C°) | 1бр. |  |
| 2.9 | Електронен контролер за аларма при наличие на течност в пробата |  | 1 бр. |  |
| 2.10 | Компресорен охладителбез топлообменник | 220/240V,50/60Hz; Газов поток 1х250 или2х150 Nl/h ;външна точкана оросяване от +2С°до+7С°,два контакта за аларма | 1 бр. |  |
| 2.11 | Топлообменник с перисталтична помпа | 230V/50Hz,30rpm | 1 бр. |  |
| 2.12 | Камера за поток със сензорзатечност съвместимс с топлообменника |  | 1 бр. |  |
| 2.14 | Високотемпературен уплътнител |  | 100g |  |
| 2.15 | Консумативи за 1 год. редовна работа |  | 1 комплект |  |

Изготвил:

инж Иванка Маркова –КИП и А ДНСД -ПУДООС